上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0253B型 石油产品氯试验器（微库仑法）

SYD-0253B石油产品氯试验器是应用微库仑分析技术，采用计算机控制微库仑滴定的最新产品，适用于石油化工产品中微量硫、氯的分析，可广泛应用于石油、化工、科研等部门。

一、主要技术特点

1、应用微库仑分析原理，配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话。

2、采用氧化法，依据法拉第定律，自动测试硫或氯的含量，实现石油化工产品中微量硫、氯的快速分析。

3、测试范围广，适应性强，可应用于液体、固体、气体样品中氯的测试(注：固体和气体进样器为选购件)。

4、自主研发的操作软件和测试软件，自动完成数据采集、处理、贮存和打印。

5、测试样品少，每次仅需10μl，测试时间快，每一试样上机测试时间约为（1～2）分钟。

二、主要技术参数及指标

1、发生电流：        最大：±2mA。

1、发生电流：        最大：±2mA。

2、放大器输出电压：  最大：±30V。

3、给定偏压范围：   （0～500）mv,连续可调。

4、分析范围：        0.3mg/L～10000mg/L(高浓度可稀释)。

5、控温范围：        室温～1000℃。

6、控温精度：        (±1%±2)℃。

7、重复性误差：      ⑴ 试样浓度<1.0mg/L时，重复性误差不大于50%；

⑵ 1.0mg/L≤试样浓度≤10mg/L时，重复性误差不大于10%；

⑶ 试样浓度>10mg/L时，重复性误差不大于5%。

8、控温范围：        室温～1000℃；控温精度：±1℃。

9、工作电源：        交流220V±10V，频率50Hz±0.5Hz，

整机功耗：不大于3000W。

10、环境温度：      （10～40）℃。

11、相对湿度：       ≤85%

12、外形尺寸：       700 mm×480 mm×540mm (长×宽×高、不含计算机)。

13、重量：           46kg（净重、不含计算机等）。

三、气源

1、普氧：            99.5%  （氧气瓶一只，带减压表）

2、普氮：            99.5%以上（氮气瓶一只，带减压表）

附：本仪器的测试方法适用的标准

1、SH/T 1757-2006工业芳烃中有机氯的测定微库仑法

2、GB/T 18612-2011原油中有机氯含量的测定

3、ASTM D5808-09a 用微库仑分析法测定芳香烃和相关化学品中氯的标准试验方法

4、ASTM D5194-06 液态芳烃中痕量氯化物的试验方法

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com