上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-255型 石油产品馏程试验器(一体式)

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 255《石油产品馏程测定法》、中华人民共和国行业标准SH/T 0121《石油产品馏程测定装置技术条件》规定的要求设计的，适用于按国标GB/T255的测定方法测定液体燃料、溶剂油和轻质石油产品的馏分组成。

一、主要技术特点

1、本仪器为一体式结构，设计新颖，结构合理，使用方便，符合GB/T255标准规定的要求。

2、采用整体式升降机构，加热炉上升、下降调节方便，运行平稳。

3、水浴采用不锈钢结构，耐腐蚀，经久耐用。

4、加热炉采用电子调压技术，实现加热功率连续、无级调节。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：   AC(220±10%)V，50Hz。

2、蒸馏烧瓶：   用硬质玻璃制成，耐热500℃以上。瓶体球径为Ф69㎜±1mm，瓶体颈粗Ф16㎜±1mm，支管和瓶颈成75°±3°的角度。

3、温度计：    (0～360)℃，分度1℃，符合国标GB/T 514的要求。

4、冷凝槽：    不锈钢材料制成，冷凝管用ф16㎜×1㎜黄铜管精制。

5、加热调节：  由加热装置、可控硅调温电路和控制面板组成。加热装置功率为1000W，加热升温速率连续可调。

6、量筒及压铁： 量筒为10毫升、100毫升两种。压铁系炭钢制造，压在量筒底座上，确保100毫升空量筒不从玻璃缸的水中浮起。

7、工作环境：  环境温度(-10～+35)℃；相对湿度≤85%。

8、整机功耗：  不大于1100W。

9、外形尺寸：  710㎜×240㎜×470㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com