上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265G-1型 低温运动粘度试验器

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求，适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定低温条件下的运动粘度。

一、主要技术特点

1、本仪器为一款最低温度可达-35℃的 、适合于做低温运动粘度的专用仪器。

2、采用特制杜瓦瓶冷浴，恒温冷浴中毛细管粘度计的刻度清晰，读数方便。

3、可同时进行两个试样的试验，工作效率高。

4、采用台式、一体机设计方式，体积小、整体性好，移动方便。

5、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

本仪器的最大特点是：制冷系统设计先进，制冷效果优越；高精度控温仪，控温精度达±0.1℃；冷浴结构合理，搅拌均匀，试验结果佳。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：      AC(220±10%)V、50Hz。

2、加热装置：      电加热器，功率600W。

3、制冷装置：      压缩机制冷。

4、搅拌电机：      功率6W，转速 1200r/min。

5、低温范围：      室温～-35℃。

6、控温精度：      ±0.1℃。

7、恒温浴：        容量为5.8L的杜瓦瓶。

8、使用环境：      环境温度≤30℃，相对湿度≤85％。

9、温度传感器：    工业铂电阻，其分度号为Pt100。

10、毛细管粘度计： 一组共7支，内径分别为0.6㎜、0.8㎜、1.0㎜、1.2㎜、1.5㎜、2.0㎜、2.5㎜。

11、整机功耗：     不大于1200W。

12、外形尺寸：     850㎜×410㎜×450㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com