上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265H-1型 自动运动粘度测定器

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 265 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》、GB/T 11137《深色石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法》、GB/T 1995《石油产品粘度指数算法》、GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》及中华人民共和国国家计量检定规程JJG 155《工作毛细管粘度计》的相关规定设计制造的、最新一代的自动运动粘度测定器，适用于测定液体石油产品（指牛顿液体）和聚合物稀溶液的运动粘度(mm2/s)，也可以根据实际试验条件，利用标准物质对毛细管的系数进行标定，可广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量等部门。

一、主要技术特点

1、采用微处理器控制技术，结合10.2英寸彩色液晶显示和触摸屏方式，根据汉字菜单提示进行操作，并具有一定的故障识别、出错信息输出和故障处理能力。

2、采用了新型温度传感器及控温算法，使显示分辨率达到0.001℃，控温精度±0.04℃。

3、落地式、一体机结构设计，具有A和B两个工作单元，能同时对两种试样进行同步或异步的测定试验；两测试单元自动/手动可任意切换。

4、自动试验过程包括恒温、油样上吸、检测、计算、粘度管清洗、干燥全自动化，并可存储100个检验记录。

5、可采用一种或两种清洗液进行清洗，使粘度管清洗更干净， 清洗于烘干前进行，清洗周期的次数可自行设定。

6、具有粘度计校准[JJG155]程序，附带粘度指数计算器。

二、主要技术参数及指标

1、温度传感器    分度号Pt1000

2、控温范围      15℃~120℃

3、温度分辨率    0.001℃

4、控温精度      ±0.04℃

5、计时精度      ±0.1s、分辨率0.01s

6、装样数量      2个

7、使用环境      温度15℃~35℃、湿度小于85%

8、工作电源      AC220V ±10%  50Hz±1Hz

9、整机功耗      ≤2100W

10、外形尺寸     550mm×600mm×1350mm（长×宽×高）

11、仪器质量     125kg

注：本仪器标准配置乌氏毛细管粘度计四支，毛细管内径0.8㎜、1.0㎜、1.2㎜和1.5㎜各一支，用户若需要其它规格的粘度计，可与本公司联系另行配置。

五十余年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com