上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-2801C型 针入度试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4509-1998/2010《石油沥青针入度测定法》、GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》及中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0604-2011《沥青针入度试验》中的技术要求和有关规定设计制造的，主要适用于沥青针入度的测试和润滑脂（或石油脂）锥入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

一、主要技术特点

1、采用数字显示器显示针入度值，直观醒目。

2、针入时控装置共有6档，控时精度高。

3、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。

4、配有捣脂器、恒温浴，水浴温度自动控制，一机多用，仪器的性价比高。

5、选择标准针、试样皿、温度计和砝码等不同的配置，可以适合国标GB/T 4509-1998、GB/T 4509-2010和公路JTG E20-2011中T0604-2011标准的测量（详见四、仪器配附件配置表）。

本仪器最大的特点是：先进的机械设计，升降调节方便；数字式的温控表，温度控制准确；高精度的针入度数字测试表，测量结果可靠。

二、主要技术参数及指标

1、测量范围：      (0～600）针入度；

2、针入时控装置：  可分别选择5秒、8秒、10秒、12秒、30秒、60秒，时间误差小于±0.1秒；

3、分辨率          0.01㎜；

4、针入精度：      ±1针入度；

5、标准针：        50㎜、2.5g±0.05g（基本配置，详见四、仪器配附件配置表）；

6、加热器功率：    200W；

7、控温精度：      (25±0.1)℃（注：环境温度应不高于20℃）；

8、控温方式：      高精度数字温控仪；

9、恒温浴：        为硬质玻璃缸；

10、搅拌：         磁力搅拌珠自动搅拌；

11、标准锥体：     (102.5±0.05)g, 符合国家标准GB/T 269的规格要求；

12、升降支架：     粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面；

13、工作电源：     AC(220±10%)V，50Hz，功耗不大于300W。

14、外形尺寸：     280mm×350mm×700mm（长×宽×高）。

15、其它：         配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。

三、选配件

其它锥体：        1/2锥体，1/4锥体。

四、仪器配附件配置表

本公司SYD-2801系列 针入度试验器是根据中华人民共和国标准GB/T 4509-1998/2010《石油沥青针入度测定法》及中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0604-2011《沥青针入度试验》中的技术要求和有关规定设计制造的，选择不同的标准针、试样皿、温度计、砝码，可以实现按照不同的标准粘性试验。

用户在选购针入度试验器时，应根据表1确定选择不同的配置，或说明按照哪一个标准进行试验来选择相应的针入度仪。

表1：仪器配附件配置表

| 项目 |  | GB/T4509-1998 标准 | GB/T4509-2010 标准 | JTG E20-2011中 T0604-2011标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 针 | 50㎜，2.5g±0.05g | 3支 | 3支 | 3支 |
|  | 60㎜， 2.5g±0.05g。 | —— | 3支 | —— |
| 试 样 皿 | Φ55㎜×H16㎜ | —— | 3只 | —— |
|  | Φ55㎜×H35㎜ | 1只 | 3只 | 3只 |
|  | Φ55㎜×H70㎜ | 选配 | 3只 | 选配 |
|  | Φ70㎜×H45 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 温 度 计 | (0～50)℃、分度0.1 ℃ | 1支 | —— | 1支 |
|  | (-8～32)℃、分度0.1℃ | —— | 1支 | —— |
|  | (25～55)℃、分度0.1℃ | —— | 1支 | —— |
| 砝 码 | 50g | 1块 | 1块 | 1块 |
|  | 100g | —— | 1块 | —— |

特别说明：

标准配置按GB/T4509-1998标准，其它配置按用户订货时的要求另行购置。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com