上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1792A型 石油产品硫醇硫试验器（电位滴定法）

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 1792-88（2004年确认）《馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）》所规定的要求设计制造的，结构简洁、外型美观、自动化程度高、分析结果精确，适用于测量含量在0.0001%～0.05%(m/m)范围内，无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中硫醇硫，是石化实验室、分析室及科研部门必备的一种理想的测试硫醇硫含量的智能仪器。

一、主要技术特点

1、采用电位滴定法，配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话，简便、易懂。

2、滴定装置采用进口部件，性能稳定可靠，噪音低。

3、自动完成清洗、补液、定值加液，自动化程度高，分析结果精确，适合于石化产品中多种浅色、深色油的硫醇硫的分析。

4、终点自动判断，滴定结果及数据自动存贮、自动打印，滴定曲线实时显示，能提供完整的滴定数据供分析研究使用。

5、多参数设定与修正，使得不同种类的样品分析变得简便、快解、分析时间短，结果更精确。

- 双高阻输入，电极电位更加稳定、可靠。

7、测试样品少，每次仅需（10～50）ml，测试时间快，每一试样上机测试时间约为5分钟。

二、主要技术参数及指标

1、电位测量范围：          （0～±1999.5）Mv ;

2、电子单位基本误差：       满读数的0.1％±0.5Mv；

3、输入阻抗：               Ri≥1×1012Ω

4、滴定管体积：             10ml；

5、滴定管精度：             ±0.1％（F·S）；

6、滴定管滴液时间：        （60±20）秒（F·S）；

7、硫醇硫含量的测定范围：  （3～100）μg/g（PPm）；

8、精密度：                 r=0.00007+0.027X1

（X1为重复测定的两个硫醇硫结果的平均值，%（m/m）, 与GB1792—88（2004确认）相符）；

9、工作电源：               AC 220V±10V；频率50Hz±0.5Hz；功率300W；

10、环境温度：              10℃～40℃；

12、相对湿度：              不大于85％；

13、外形尺寸：              260 mm×380 mm×400 mm（主机，长×宽×高）；

14、仪器重量：              8kg（主机）。

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com